Измерение переменного напряжения.

Для характеристики величины напряжения периодического сигнала с периодом Т используют следующие величины:

Мгновенное значение  U (t) – величина напряжения в данный момент времени.

Амплитудное (пиковое) значение Um – наибольшее из всех мгновенных значений за период. При несимметричных относительно нулевой линии сигналах различают положительное и отрицательное пиковые значения.

Среднее значение напряжения за период  UC , называемое еще постоянной составляющей.

Среднеквадратическое значение сигнала  U:

Среднеквадратическое значение раньше называли также эффективным или действующим,т.к. при воздействии переменного напряжения со среднеквадратическим значением U или постоянного напряжения той же величины на одно и то же активное сопротивление в обоих случаях тепловая мощность будет одинаковой.

Средневыпрямленное значение сигнала  UСВ.

Оно равно среднему значению сигнала после двухполупериодного выпрямления.

Для отражения количественных связей между этими величинами вводят следующие коэффициенты: коэффициент амплитуды k A = Um / U  и коэффициент формы  k ф = U/UСВ . Для синусоидального напряжения  (гармонического сигнала)  -  UС = 0,  Um = U2 ,  UСВ = 2Um/ , kA   1,41, k ф  1,11.    Для несинусоидального напряжения квадрат его среднеквадратического значения равен:

U2 = U02 + U12 + U22 …, где U0 – постоянная составляющая сигнала, U1, U2 … - среднеквадратические значеня гармонических составляющих сигнала.

Измерять переменные напряжения можно с помощью электромеханических приборов. Приборы магнитоэлектрической системы при подаче на них переменного напряжения показывают среднее значение этого напряжения. Приборы электромагнитной и электродинамической систем измеряют среднеквадратическое значение напряжения. Они имеют нелинейную шкалу и потребляют от источника значительную мощность – до 1 Вт. Частотный диапазон ограничен единицами кГц. Приборы электростатической системы также измеряют среднеквадратическое значение напряжения. Они отличаются высоким входным сопротивлением, диапазон рабочих частот – до 30 МГц, однако чувствительность их невелика.

Магнитоэлектрические приборы используются для измерения переменных напряжений с преобразователями или в составе электронных вольтметров.В качестве преобразователей применяют различных типов детекторы (нелинейные элементы), преобразующие измеряемое переменное напряжение в пропорциональное ему постоянное.

Детекторы могут быть выполняют с использованием ламповых или полупроводниковых диодов по схеме одно- или двухполупериодного выпрямителя. Вольтметры в этом случае измеряют средневыпрямленное напряжение. На точность измерения и частотный диапазон влияют свойства выпрямительных диодов.

Для измерения переменного напряжения применяются также термопреобразователи, состоящие из нагревателя и термопары. Измеряемое напряжение подается на нагреватель – тонкую проволоку из материала с высоким удельным сопротивленем и теплостойкостью, например, из нихрома. В нагревателе выделяется тепло, температура “горячего” спая термопары повышается, возрастает термо-ЭДС – пропорционально квадрату измеряемого напряжения.

Различают контактные термоэлектрические преобразователи, у которых спай термопары приварен непосредственно к середине нагревателя, и бесконтактные, у которых спай термопары и нагреватель разделены изолятором, обычно стеклянной бусинкой. Изоляционная прослойка между нагревателем и термопарой увеличивает инерционность и уменьшает чувствительность термопреобразователя, но обеспечивает большую точность измерений, поскольку измеряемый ток, протекающий по нагревателю, не ответвляется в цепь термопары. Бесконтактные преобразователи позволяют последовательно соединить несколько термопар и получить таким образом термобатарею, у которой термо-ЭДС пропорциональна числу термопар, в результате чего повышается чувствительность термопреобразователя.

Для нагрева спая термопары тратится лишь небольшая доля выделяющегося тепла. Большая его часть теряется в результате лучеиспускания, конвекции и теплопроводности элементов термопары. Для уменьшения потерь тепла термопреобразователь может помещаться в колбочку с высоким вакуумом. Вакуумные термопреобразователи обеспечивают при том же токе подогрева в 10 …30 раз большую термо-ЭДС и применяются в приборах с высокой чувствительностью. Приборы с термопреобразователями используются на частотах до 100 МГц.

Используют также оптронные преобразователи среднеквадратического значения напряжения в постоянный ток – на частотах до 1 МГц.

Измерять среднеквадратическое значение напряжения можно также методом моделирования. Из определения следует, что схема измерения среднеквадратического значения должна возводить мгновенные значения входного сигнала в квадрат, усреднять получаемые значения за период и извлекать квадратный корень из полученного среднего. Рассмотрим простейшую схему, реализующую данный алгоритм.

Операцию возведения в квадрат выполняет детектор типа “диодная цепочка”.

Рисунок 1

На вход детектора подается измеряемое переменное напряжение U(t). К делителю R6 …R9 приложено вспомогательное постоянное напряжение Е, которое создает на резисторах падения напряжения Е1 …Е4, запирающие диоды VD2… VD5. В положительный полупериод входного напряжения, пока оно не превышает Е1, ток сигнала протекает только через диодVD1 , и на резисторе R возникает падение напряжения U0 , являющееся выходным напряжением детектора. Ток диода VD1 , определяемый резисторами R1 и R2 , линейно зависит от входного напряжения. По мере роста этого тока увеличивается и падение напряжения на резисторе R1 .

При достижении входным напряжением мгновенного значения, равного Е1 , диод VD2  открывается, ток входного сигнала начинает протекать и через R2 , вследствие чего  крутизна зависимости тока от входного напряжения увеличивается. Аналогичное явление происходит, когда мгновенное значение U(t) достигает величины Е2 .

Подбирая параметры схемы, можно получить ломаную линию, отражающую зависимость суммарного тока, протекающего через резистор R (а, следовательно, и выходного напряжения U0) , близкую к ветви квадратичной параболы. Это приближение тем лучше, чем больше отрезков содержит ломаная линия, т.е. чем больше диодных звеньев содержит схема.

Операцию усреднения выполняет магнитоэлектрический вольтметр, а извлечение корня осуществляется путем соответствующей градуировки его шкалы (шкала при этом получается нелинейной).

).

Вольтметры амплитудных значений могут выполняться с детекторами с открытым и закрытым входом. Детектор с открытым входом:

Рисунок 2

Ко входу детектора подключается источник измеряемого переменного напряжения с амплитудой Um , имеющий выходное сопротивление Rи. В положительные полупериоды входного напряжения конденсатор С1 заряжается через диод VD1 почти до Um. Разряд конденсатора может происходить лишь через резистор R1 , т.к. в тот момент, когда мгновенное значение входного напряжения становится меньше того напряжения, до которого зарядился конденсатор, диод запирается. Постоянная времени  = R1 C1 выбирается достаточно большой по сравнению с периодом измеряемого напряжения, чтобы за время, пока диод закрыт, конденсатор не успел сильно разрядиться и среднее значение напряжения на нем UC0 , которое измеряет подключенный к выходу детектора вольтметр постоянного тока, было не намного меньше амплитудного значения напряжения.

Входное сопротивление детектора оценивают некоторым эквивалентным сопротивлением (резистором) RЭКВ , потребляющим от источника ту же мощность, что и детектор, при одном и том же входном напряжении. Мощность, потребляемая детектором  P = UC02 / R1 , мощность, потребляемая эквивалентным сопротивлением  P = ( Um /2)2 / RЭКВ , отсюда  RЭКВ = 0,5 R1 .

Выходное сопротивление источника, прямое сопротивление диода RVD и резистор R1 образуют делитель напряжения, поэтому максимальное напряжение на конденсаторе    UCMAX  = Um R1 / (Rи + RVD + R1) . Следовательно, для повышения точности измерений необходимо увеличивать значение R1 (при этом заодно растет и постоянная времени цепи разряда конденсатора, что также увеличивает точность). Однако слишком большое сопротивление этого резистора приведет к снижению быстродействия детектора – конденсатор не успеет разрядиться в такт уменьшению входного напряжения, и показания детектора будут завышенными.

Детектор с закрытым входом:

Рисунок 3

Протекающие в нем процессы в целом аналогичны рассмотренным выше. Основное различие заключается в том, что выходным напряжением детектора является напряжение U0 , представляющее собой алгебраическую сумму напряжений на конденсаторе и мгновенного значения входного напряжения. Постоянную составляющую этого сигнала измеряют, а переменную подавляют с помощью фильтра RФCФ . Таким образом, детектор с закрытым входом измеряет амплитуду сигнала относительно его среднего значения (постоянную составляющую конденсатор не пропускает, поэтому данная схема и называется детектором с закрытым входом). Поменяв полярность подключения диода, можно измерять максимальное отрицательное значение сигнала относительно постоянной составляющей.

Градуировка шкал вольтметров переменного тока.

Вольтметры переменного тока градуируются, как правило, в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения независимо от типа используемого в них детектора. При этом используют коэффициенты амплитуды и формы для синусоидального напряжения. Поэтому при измерении некоторого синусоидального напряжения все вольтметры покажут одинаковое значение. Если же измерять некоторое несинусоидальное напряжение, то показания различных вольтметров будут разными в зависимости от типа детекторов и формы сигнала. Зная форму сигнала и тип детектора, в показания вольтметра всегда можно внести необходимые поправки.